## 1.daļa
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMA FORMA
Nr. p.k. | Ierīces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Piedāvātās ierīces tehniskie parametri (nelietot terminus atbilst/neatbilst, lielāks vai mazāks) | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot kur atrodama dotās pozīcijas informācija
Ražotājvalsts
Ražotājs
Nosaukums un modelis
Jaundzimušo reanimācijas galds ar apsildi no augšas un integrētu elpināšanas moduli
1 | Iekārtas vispārējais raksturojums:
1.1. | Paredzēts jaundzimušo reanimācijai ar izotermiskas vides un pozitīva spiediena elpināšanas nodrošinājumu;
1.2. | Kompakta galda konstrukcija ar augstumu 180 cm +/- 10cm;
1.3. | Uz 4 riteņiem, ar bremžu fiksācijas sistēmu;
1.4. | Stabila reanimācijas virsma ar augstumu 100 cm +/- 10cm;
1.5. | Reanimācijas virsmas izmēri 50 x 65 cm +/- 5cm
1.6. | +/- 12o leņķī regulējams reanimācijas virsmas slīpums;
1.7. | Reanimācijas virsmai caurspīdīgas atlokāmas sānu malas ar augstumu ne mazāk, kā 15 cm
1.8. | Reanimācijas virsma nokomplektēta ar atbilstoša izmēra matracīti;
1.9. | Siltuma izstarotājā integrēta izmeklēšanas lampa ar ne mazāku kā 50W un gaismas atdevi ne mazāku kā 0,11 lumens/cm².
2 | Siltuma izstarotājs:
2.1. | Infrasarkana tipa sildīšanas sistēma ar mikroprocesoru vadībuun jauda, ne mazāku kā: 550 W
2.2. | Sildītājs nodrošina vienmērīgu jaundzimušo matrača uzsildi;
2.3. | Iespēja sildīšanas elementu novirzīt sānus no pacienta gultas vietas par 90º uz abiem sāniem.
2.4. | Sildītāja jaudas diapazons 0 – 100%, ar soli 10-12%;
2.5. | Sildītājam jānodrošina sekojoši režīmi:
2.5.1. | uzsildīšanas režīms bez trauksmes (pre-warm),
2.5.2. | manuālais režīms ar lietotāja ieregulētu sildīšanas jaudu (manual),
2.5.3. | jaundzimušā ādas temperatūras kontrolēts režīms (servocontrol);
2.6. | Komplektācijā ādas temperatūras sensors;
2.7. | Ieregulējamās temperatūras diapazons vismaz 34oC - 38oC ar soli 0.2oC;
2.8. | Displejā attēlotās temperatūras diapazons vismaz 18oC līdz 43oC;
3 | Vadības/kontroles panelis aprīkots ar:
3.1. | ieregulētās temperatūras displeju,
3.2. | zīdaiņa temperatūras displeju,
3.3. | sildītāja jaudas displeju,
3.4. | Apgares taimeri,
3.5. | procedūru taimeri;
3.6. | Akustiskās un vizuālās trauksmes par :
3.6.1. | novirzi no temperatūras iestatījumiem,
3.6.2. | atvienotu vai bojātu temperatūras sensoru,
3.6.3. | sistēmas un elektriskās padeves traucējumiem,
4 | Iebūvēts jaundzimušo T-veida elpināšanas modulis ar kontrolējamu ieelpas un pastāvīgu izelpas beigu spiedienu:
4.1. | Gāzes plūsma diapazons 0 - 15 l/min;
4.2. | Regulējams ieelpas spiediens 0-50 cm H2O;
4.3. | Manometra diapazons -10 līdz 80 ±2% cmH2O [mbar];
5 | Sistēmā integrēts medicīnas gāzu maisītājs:
5.1. | Izmantojamās medicīnas gāzes - saspiestais gaiss un skābeklis;
5.2. | Skābekļa koncentrācijas regulācija no 21-100%;
5.3. | Plūsmas amplitūda 0-5 l/min;
5.4. | Komplektācijā gāzu pieslēguma caurules (saspiestais gaiss un skābeklis) ar ātrā savienojuma galu AGA;;
6 | Sistēmā integrēta atsūkšanas sistēma:
6.1. | Negatīvais spiediens,brīvi regulējams no 0-150mmHg
6.2. | Atsūkto masu konteiners, ne mazāks,kā 50ml
7 | Papildus aprīkojums:
7.1. | Atvilktne piederumu glabāšanai;
7.2. | Sānu plaukts ar stiprinājumu;
7.3. | Integrēts infūzijas statīvs.
8 | Papildus nodrošinājums
8.1. | Vienreizlietojamie iekārtas jaundzimušo pacientu elpināšanas kontūras ar T veida savienotāju, komplekts ( 25 gab.)
9 | Citas prasības
9.1. | Ražotāja autorizācijas vēstule, kas apliecina pretendenta tiesības piedāvāt attiecīgā ražotāja produkciju.
9.2. | Inženiera sertifikāts, kurš veiks servisa apkopi
9.3. | Lietošanas un servisa instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un 1 CD/USB eksemplārs).
9.4. | Ierīces garantijas laiks ne mazāks par 24 (divdesmitčetriem) kalendāriem mēnešiem no uzstādīšanas brīža un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
9.4.1. | Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar ierīces lietošanas un servisa instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo atjauninājumu ieviešanu.
9.5. | Garantijas apkalpošanas reaģēšanas laiks - ne vairāk kā viena darba diena no izsaukuma saņemšanas brīža.
9.6. | Piegādes termiņš: līdz 12 (divpadsmit) nedēļām no līguma noslēgšanas dienas
9.7. | Jāveic darbinieku apmācība darbam ar piegādāto un uzstādīto ierīci.
| Amata nosaukums | Paraksts | Vārds un uzvārds
2018.gada _______________________

## 2.daļa
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMA FORMA
Nr. p.k. | Ierīces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Piedāvātās ierīces tehniskie parametri (nelietot terminus atbilst/neatbilst, lielāks vai mazāks) | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot kur atrodama dotās pozīcijas informācija
Ražotājvalsts
Ražotājs
Nosaukums un modelis
Fototerapijas lampa jaundzimušajiem LED
1. | Tehniskās prasības
1.1. | Lampas kopējais svars ne lielāks par 20 kg
1.2. | Kompakta un ērti pārvietojama, ar labām manevrēšanas iespējām
1.3. | Stabils statīvs uz riteņiem ar bremžu fiksācijas sistēmu
1.4. | Lampas augstuma regulēšanas iespējas
1.5. | Divu krāsu LED gaismas: fototerapijas procedūrām un izmeklēšanas gaisma
1.6. | Fototerapijas procedūru gaismas intensitāte ne mazāka kā >40 μW/cm2/nm
1.7. | Slēdzis fototerapijas procedūras gaismas intensitātes regulēšanai
1.8. | Fototerapijas lampa neizdala nozīmīgu ultravioleto (UV) un/vai infrasarkano (IR) starojumu
1.9. | Lampas stāvokļa pielāgošanas iespējas - vertikāla, horizontāla vai platleņķa diapozonā
1.10. | Efektīvās virsmas laukums ne mazāks kā 40x20 cm
1.11. | Zilās gaismas spektrālā radiācija robežās 450 - 480 nm +/-5nm
1.12. | Kopējais taimeris ar iespējām izsekot LED darbībai
1.13. | 2 fototerapijas gaismas auduma aizsegi
2. | Citas prasības
2.1. | Ražotāja autorizācijas vēstule, kas apliecina pretendenta tiesības piedāvāt attiecīgā ražotāja produkciju.
2.2. | Inženiera sertifikāts, kurš veiks servisa apkopi
2.3. | Lietošanas un servisa instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un 1 CD/USB eksemplārs).
2.4. | Ierīces garantijas laiks ne mazāks par 24 (divdesmitčetriem) kalendāriem mēnešiem no uzstādīšanas brīža un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
2.4.1. | Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar ierīces lietošanas un servisa instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu ieviešanu.
2.5. | Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no izsaukuma saņemšanas brīža.
2.6. | Piegādes termiņš: līdz 12 (divpadsmit) nedēļām no līguma noslēgšanas dienas
2.7. | Jāveic darbinieku apmācība darbam ar piegādāto un uzstādīto ierīci.
| Amata nosaukums | Paraksts | Vārds un uzvārds
2018.gada _______________________

## 3.daļa
2.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMA FORMA
Nr. p.k. | Ierīces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Piedāvātās ierīces tehniskie parametri (nelietot terminus atbilst/neatbilst, lielāks vai mazāks) | Atsauce uz ražotāja tehnisko dokumentāciju, norādot kur atrodama dotās pozīcijas informācija
Ražotājvalsts
Ražotājs
Nosaukums un modelis
Augļa kardiotokogrāfs ar bezvadu zondi
1. | Tehniskās prasības
1.1. | Vismaz 6,5 collu krāsainais skārienjūtīgais TFT ekrāns
1.2. | Visu US un TOCO mērījumu vienlaicīga attēlošana uz ekrāna
1.3. | US signāla kvalitātes indikators visiem US kanāliem
1.4. | Iespēja monitorēt mātes EKG, izmantojot tikai bezvadu zondes
1.5. | US un TOCO zondes automātiska atpazīšana
1.6. | Mātes pulsa mērīšana, izmantojot TOCO zondi bez papildus elekrodiem un sensoriem
1.7. | Mātes pulsa un augļa pulsa kanālu pārklāšanās
1.8. | Mātes pulsa mērījumu diapazons no bezvadu TOCO zondes vismaz no 40 līdz 240 sitieniem minūtē
1.9. | Mērījumu kļūdas ne vairāk kā 2% vai 1 sitiens minūtē
1.10. | LED indikators uz zondēm precīza mērījuma avota noteikšanai
1.11. | Ūdens izturīgas US un TOCO bezvadu zondes
1.12. | Augļa (ieskaitot dvīņu/trīnīšu) nepārtraukta sirdsdarbības un dzemdes aktivitātes monitorēšana
1.13. | US kanālu pārklāšanās pārbaude, monitorējot dvīnīšus un trīnīšus
1.14. | Skaņas signāls pacientam izejot no uztvērēja ierīces uztveršanas diapozona
1.15. | Zondes ar indikatoru, kas parāda baterijas uzlādes statusu un savienojumu ar uztveres ierīci
1.16. | Zondes ar integrētu bateriju, kas nodrošina vismaz 8 stundu darbu
1.17. | Zonžu baterijas uzlādes laiks ne ilgāk kā 3 stundas
1.18. | Integrēts apmeklējuma ilguma taimeris
1.19. | Integrēts termoprinteris ar iespējām izprintēt fetālā pulsa līkni, mātes pulsa līkni, TOCO mērījuma līkni, augļa kustību intensitāti, laiku, datumu, pacienta informāciju
1.20. | Iespēja uz izdrukas atdalīt augļa pulsa līknes, tām nepārklājoties, monitorējot dvīņus un trīnīšus
1.21. | Konfigurējams printera drukas ātrums
1.22. | Izmeklējumu datu saglabāšana vismaz 1 (vienas) stundas garumā
1.23. | Regulējams displeja slīpuma leņķis
2. | Komplektācija
2.1. | CL bāzes stacija (1 gab.)
2.2. | US zonde bezvadu (1 gab.)
2.3. | TOCO zonde bezvadu (1 gab.)
2.4. | Jostas US un TOCO zondes piestiprināšanai (4 gab.)
3. | Citas prasības
3.1. | Ražotāja autorizācijas vēstule, kas apliecina pretendenta tiesības piedāvāt attiecīgā ražotāja produkciju.
3.2. | Inženiera sertifikāts, kurš veiks servisa apkopi
3.3. | Lietošanas un servisa instrukcija latviešu valodā (1 izdruka un 1 CD/USB eksemplārs).
3.4. | Ierīces garantijas laiks ne mazāks par 24 (divdesmitčetriem) kalendāriem mēnešiem no uzstādīšanas brīža un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas
3.4.1. | Garantija ietver defektu novēršanu, kā arī veicamās regulārās apkopes saskaņā ar ierīces lietošanas un servisa instrukciju, nepieciešamo detaļu nomaiņu, nepieciešamo jauninājumu ieviešanu.
3.5. | Garantijas apkalpošanas reakcija laiks - ne vairāk, kā viena darba diena no izsaukuma saņemšanas brīža.
3.6. | Piegādes termiņš: līdz 12 (divpadsmit) nedēļām no līguma noslēgšanas dienas
3.7. | Jāveic darbinieku apmācība darbam ar piegādāto un uzstādīto ierīci.
| Amata nosaukums | Paraksts | Vārds un uzvārds
2018.gada _______________________